## 婴儿暖箱综合评分方案
附件1 综合评分方案
类别 | 分值 | 项目类别及分值 | 评标说明 | 备注
价格分 | 30 | 设备价格分 （30分） | 以所有参与报名公司设备报价最低为基准值，各报名公司此项分值=基准值/各报名公司所报设备价格*30 | 分值四舍五入保留到小数点后两位
技术参数分 |  | 技术参数1 | ★适用于医疗机构的早产儿、低体重及病患新生儿提供恒温恒湿的环境，并能提供高胆红素血症的光照治疗， | 实质性条款
| 3 | 技术参数2 | 具备触摸屏
|  | 技术参数3 | ★具备湿度调节及显示功能 | 实质性条款，需提供佐证材料
| 3 | 技术参数4 | 具备温度调节及显示功能
| 3 | 技术参数5 | 具备上黄疸治疗装置及下黄疸治疗装置，上黄疸治疗装置可移动
| 3 | 技术参数6 | 蓝光的光源为LED，使用寿命≧5万小时
| 3 | 技术参数7 | 具备断电、超温、风机故障等报警功能
| 3 | 技术参数8 | 湿度控制精度≦±5%
| 3 | 技术参数9 | 箱内床体具备倾斜功能
| 3 | 技术参数10 | 配置台车、静音轮
| 3 | 技术参数11 | 配置托盘、输液架
| 3 | 技术参数12 | 箱内噪音：≤45dB（稳定状态）
| 3 | 技术参数13 | 具备氧吸入端口，可提供箱氧给氧
| 3 | 技术参数14 | 配置氧浓度测量仪，以便监测氧浓度。
| 3 | 技术参数15 | 具备水箱，且为无管路加水，水箱可拆卸消毒
| 3 | 技术参数16 | 提供电子版维修手册、操作手册
| 3 | 技术参数17 | 提供不限次数的使用培训
| 3 | 技术参数18 | 配置10套边袖、10个输液圈
|  | 技术参数19 | ★整机保修3年 | 实质性条款
| 5 | 设备有效使用年限 | 实际有效使用年限为几年，该项得分=有效使用年限/2，满分5分，无法提供佐证材料或无法明确有效使用年限该项不得分。 | 提供推荐品牌型号一致的设备铭牌或说明书等可以证明设备实际有效使用年限的佐证材料。
| 5 | 使用用户数 | 2023年至今，报名公司所推荐的同品牌同型号用户数。 | 需提供合同、发票或中标通知书等任一材料作为佐证。提供的材料需可以明确品牌、型号及时间，否则不得分。一个有效用户为1分，最高不超过5分。在上述时间内同一家医院多次中标、多台数中标算1个用户
| 5 | 供货情况 | 提供的设备生产日期与合同签订的时间相差≦180天，则得5分；365天≧两者时间相差﹥180天，则得3分；时间相差超过一年得1分；未明确时间不得分。 | 本项需明确供货时间
| 3 | 保修情况 | 在整机保修3年的基础上，每增加1年，得1分，满分3分 | 需明确提供几年保修
商务分 | 5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的现场技术培训方案进行评分
| 5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案进行评分
| 5 | 项目整体实施方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的项目整体实施方案进行评分

## 响应表
综合评分方案响应表
类别 | 分值 | 项目类别及分值 | 评标说明 | 备注 | 响应情况
价格分 | 30 | 设备价格分 （30分） | 以所有参与报名公司设备报价最低为基准值，各报名公司此项分值=基准值/各报名公司所报设备价格*30 | 分值四舍五入保留到小数点后两位
技术参数分 |  | 技术参数1 | ★适用于医疗机构的早产儿、低体重及病患新生儿提供恒温恒湿的环境，并能提供高胆红素血症的光照治疗， | 实质性条款
| 3 | 技术参数2 | 具备触摸屏
|  | 技术参数3 | ★具备湿度调节及显示功能 | 实质性条款，需提供佐证材料
| 3 | 技术参数4 | 具备温度调节及显示功能
| 3 | 技术参数5 | 具备上黄疸治疗装置及下黄疸治疗装置，上黄疸治疗装置可移动
| 3 | 技术参数6 | 蓝光的光源为LED，使用寿命≧5万小时
| 3 | 技术参数7 | 具备断电、超温、风机故障等报警功能
| 3 | 技术参数8 | 湿度控制精度≦±5%
| 3 | 技术参数9 | 箱内床体具备倾斜功能
| 3 | 技术参数10 | 配置台车、静音轮
| 3 | 技术参数11 | 配置托盘、输液架
| 3 | 技术参数12 | 箱内噪音：≤45dB（稳定状态）
| 3 | 技术参数13 | 具备氧吸入端口，可提供箱氧给氧
| 3 | 技术参数14 | 配置氧浓度测量仪，以便监测氧浓度。
| 3 | 技术参数15 | 具备水箱，且为无管路加水，水箱可拆卸消毒
| 3 | 技术参数16 | 提供电子版维修手册、操作手册
| 3 | 技术参数17 | 提供不限次数的使用培训
| 3 | 技术参数18 | 配置10套边袖、10个输液圈
|  | 技术参数19 | ★整机保修3年 | 实质性条款
| 5 | 设备有效使用年限 | 实际有效使用年限为几年，该项得分=有效使用年限/2，满分5分，无法提供佐证材料或无法明确有效使用年限该项不得分。 | 提供推荐品牌型号一致的设备铭牌或说明书等可以证明设备实际有效使用年限的佐证材料。
| 5 | 使用用户数 | 2023年至今，报名公司所推荐的同品牌同型号用户数。 | 需提供合同、发票或中标通知书等任一材料作为佐证。提供的材料需可以明确品牌、型号及时间，否则不得分。一个有效用户为1分，最高不超过5分。在上述时间内同一家医院多次中标、多台数中标算1个用户
| 5 | 供货情况 | 提供的设备生产日期与合同签订的时间相差≦180天，则得5分；365天≧两者时间相差﹥180天，则得3分；时间相差超过一年得1分；未明确时间不得分。 | 本项需明确供货时间
| 3 | 保修情况 | 在整机保修3年的基础上，每增加1年，得1分，满分3分 | 需明确提供几年保修
商务分 | 5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的现场技术培训方案进行评分
| 5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案进行评分
| 5 | 项目整体实施方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目制定的项目整体实施方案进行评分